ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΦΙΛΤΡΩΝ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ

Κατηγορία Α1 (Φίλτρα με συνθετικές μεμβράνες): ΙΝ VITRO Kuf

>20ml/mmHg/h/1.0m2 και επιφάνεια μεμβράνης < 1,5m2

Α1.1 Μεμβράνη πολυαιθερικής σουλφόνης (polyethersulfone)

A1.2 Μεμβράνη πολυαιθερικής σουλφόνης τύπου purema

A1.3 Μεμβράνη πολυσουλφόνης (polysulfone)

A1.4 Mεμβράνη πολυαιθερικής σουλφόνης τύπου polynephron

A1.5 Μεμβάνη πολυσουλφόνης τύπου ελιξόνης (helixone)

A1.6 Μεμβράνη πολυσουλφόνης επικαλυμμένη με βιταμίνη Ε

Α1.7 Μεμβράνη πολυσουλφόνης επικαλυμμένη εσωτερικά με γέλη τύπου Rexbrane

Α1.8 Μεμβράνη κράματος πολυαιθεροσουλφόνης και πολυαρυλαίνης (polyester polymerealloy, PEPA)

A 1.9 Μεμβράνη πολυακρυλονιτρίλης

Α1.10 Μεμβράνη πολυμεθυλ-μεθακρυλικού μεθυλίου (polymethyl methacrylate, PMMA)

A1.11 Μεμβράνη κράματος πολυαρυλαιθερσουλφόνης, πολυβινυλπυρολiδόνης, πολυαμίδης (polyamix)

Κατηγορία Α2 (Φίλτρα με συνθετικές μεμβράνες): ΙΝ VITRO Kuf

>20ml/mmHg/h/1.0m2 και επιφάνεια μεμβράνης < 1,5m2

Α2.1 Μεμβράνη πολυαιθερικής σουλφόνης (polyethersulfone)

A2.2 Μεμβράνη πολυαιθερικής σουλφόνης τύπου purema

A2.3 Μεμβράνη πολυσουλφόνης (polysulfone)

A2.4 Mεμβράνη πολυαιθερικής σουλφόνης τύπου polynephron

A2.5 Μεμβάνη πολυσουλφόνης τύπου ελιξόνης (helixone)

A2.6 Μεμβράνη πολυσουλφόνης επικαλυμμένη με βιταμίνη Ε

Α2.7 Μεμβράνη πολυσουλφόνης επικαλυμμένη εσωτερικά με γέλη τύπου Rexbrane

Α2.8 Μεμβράνη κράματος πολυαιθεροσουλφόνης και πολυαρυλαίνης (polyester polymerealloy, PEPA)

A 2.9 Μεμβράνη πολυακρυλονιτρίλης

Α2.10 Μεμβράνη πολυμεθυλ-μεθακρυλικού μεθυλίου (polymethyl methacrylate, PMMA)

A2.11 Μεμβράνη κράματος πολυαρυλαιθερσουλφόνης, πολυβινυλπυρολiδόνης, πολυαμίδης (polyamix)

Κατηγορία B1 (Φίλτρα με συνθετικές μεμβράνες): ΙΝ VITRO Kuf

<20ml/mmHg/h/1.0m2 και επιφάνεια μεμβράνης < 1,5m2

B1.1 Μεμβράνη πολυαιθερικής σουλφόνης (polyethersulfone)

B1.2 Μεμβράνη πολυαιθερικής σουλφόνης τύπου purema

B1.3 Μεμβράνη πολυσουλφόνης (polysulfone)

B1.4 Mεμβράνη πολυαιθερικής σουλφόνης τύπου polynephron

B1.5 Μεμβάνη πολυσουλφόνης τύπου ελιξόνης (helixone)

B1.6 Μεμβράνη πολυσουλφόνης επικαλυμμένη με βιταμίνη Ε

B1.7 Μεμβράνη πολυσουλφόνης επικαλυμμένη εσωτερικά με γέλη τύπου Rexbrane

B1.8 Μεμβράνη κράματος πολυαιθεροσουλφόνης και πολυαρυλαίνης (polyester polymerealloy, PEPA)

B1.9 Μεμβράνη αιθυλεν-βυνιλ-αλκοόλης (ethylene vinyl alcohol copolymer, EVAL)

B1.10 Μεμβράνη πολυμεθυλ-μεθακρυλικού μεθυλίου (polymethyl methacrylate, PMMA)

B1.11 Μεμβράνη κράματος πολυαρυλαιθερσουλφόνης, πολυβινυλπυρολiδόνης, πολυαμίδης (polyamix)

Κατηγορία B2 (Φίλτρα με συνθετικές μεμβράνες): ΙΝ VITRO Kuf

<20ml/mmHg/h/1.0m2 και επιφάνεια μεμβράνης < 1,5m2

B2.1 Μεμβράνη πολυαιθερικής σουλφόνης (polyethersulfone)

B2.2 Μεμβράνη πολυαιθερικής σουλφόνης τύπου purema

B2.3 Μεμβράνη πολυσουλφόνης (polysulfone)

B2.4 Mεμβράνη πολυαιθερικής σουλφόνης τύπου polynephron

B2.5 Μεμβάνη πολυσουλφόνης τύπου ελιξόνης (helixone)

B2.6 Μεμβράνη πολυσουλφόνης επικαλυμμένη με βιταμίνη Ε

B2.7 Μεμβράνη πολυσουλφόνης επικαλυμμένη εσωτερικά με γέλη τύπου Rexbrane

B2.8 Μεμβράνη κράματος πολυαιθεροσουλφόνης και πολυαρυλαίνης (polyester polymerealloy, PEPA)

B2.9 Μεμβράνη αιθυλεν-βυνιλ-αλκοόλης (ethylene vinyl alcohol copolymer, EVAL)

B2.10 Μεμβράνη πολυμεθυλ-μεθακρυλικού μεθυλίου (polymethyl methacrylate, PMMA)

B2.11 Μεμβράνη κράματος πολυαρυλαιθερσουλφόνης, πολυβινυλπυρολiδόνης, πολυαμίδης (polyamix)

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

- Η επιλογή θα γίνεται με βάση τη χαμηλότερη τιμή των φίλτρων των ίδιων κατηγοριών και υποκατηγοριών ταξινομούμενων με βάση το είδος της μεμβράνης του φίλτρου λαμβάνοντας πάντοτε υπόψη για την ίδια κατηγορία τον υψηλότερο ΚοΑ, τον μεγαλύτερο συντελεστή διαβατότητας (SC) για τη Β2 μικροσφαιρίνη, καθώς και το μεγαλύτερο φάσμα επιλογής σε επιφάνειες.

- Κάθε φίλτρο θα συνοδεύεται, υποχρεωτικά, από αρτηριακή και φλεβική γραμμή, κατάλληλη για τα μηχανήματα αιμοκάθαρσης κάθε Μονάδας Τεχνητού Νεφρού. Επισημαίνεται ότι οι προσφερόμενες τιμές για τα φίλτρα αιμοκάθαρσης θα περιλαμβάνουν και την αξία της αρτηριακής και φλεβικής γραμμής

- Τα φίλτρα τεχνητού νεφρού και οι αρτηριοφλεβικές γραμμές πρέπει να φέρουν σήμανση CE, όπως προβλέπεται από την εκάστοτε ισχύουσα Ελληνική Νομοθεσία.

- Οι προσφέροντες θα πρέπει να καταθέσουν πλήρη τεχνικά στοιχεία, στην Ελληνική γλώσσα, με τα χαρακτηριστικά και τις επιδόσεις των φίλτρων, όπως αυτά αναφέρονται στα επίσημα ενημερωτικά φυλλάδια «prospectus» των κατασκευαστικών οίκων, τα οποία θα συνυποβάλλονται υποχρεωτικά. Τα τεχνικά χαρακτηριστικά των φίλτρων που ζητούνται είναι το είδος, η επιφάνεια και το πάχος της μεμβράνης, ο όγκος πλήρωσης, ο συντελεστής υπερδιήθησης (Kuf) και το είδος της αποστείρωσης. Οι επιδόσεις τους πρέπει να δίνονται με ΙΝ VITRO μετρήσεις της κάθαρσης ουρίας, κρεατινίνης, φωσφόρου και βιταμίνης Β12, με αναφερόμενες συγκεκριμένες ροές αίματος και διαλύματος και συγκεκριμένη διαμεμβρανική πίεση (TMP) (Τα ως άνω χαρακτηριστικά είναι πολύ σημαντικά γιατί λαμβάνονται υπόψη στην τελική επιλογή του φίλτρου από τον γιατρό με βάση τις ανάγκες του ασθενή.)

- Οι προσφέροντες θα πρέπει να καταθέσουν στοιχεία σχετικά με τη τεχνολογία παραγωγής των φίλτρων, τη χώρα παραγωγής τους, τη διάθεση και χρήση τους στη χώρα παραγωγής τους, σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στις ΗΠΑ και στην Ιαπωνία, καθώς και την ύπαρξη αναφορών – μελετών στη διεθνή βιβλιογραφία σχετικά με τα προσφερόμενα φίλτρα.